## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | IsoPrep, 10л | Состав: - Абсолютизированный изопропанол (концентрации не ниже 99,97%) - Тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол) Фасовка – 1, 5, 10 литровые канистры. Применение: Полностью готов к применению. IsoPrep применяется для обезвоживания ткани на этапе гистологической проводки. Рекомендуемая толщина образца до 3-4 мм Рекомендуемый протокол проводки прилагается* Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. | канистра | 45000 | 40 | 1800000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Парафиновая среда | Среда парафиновая гомогенизированная для проводки и заливки гистологического материала. Внешний вид: Плоско-выпуклые гранулы, округлой или полигональной формы диаметром 0.5-0.8мм Консистенция - плотная, цвет - белый, запах - отсутствует. Температура плавления (каплепадения) - +54оС, температура кристаллизации - +52оС Упаковка – по 5 кг в пакетах из крафтовой бумаги, помещенных во внешнюю тару из многослойного картона для удобного хранения и транспортировки. Предназначен для пропитывания обезвоженных и обезжиренных тканей жидким парафином при осуществлении гистологических проводки и заливки. По окончании гистологической проводки ткань должна быть полностью обезвожена и обезжирена для избежания дефектов гистологической заливки в виде микроскопических щелей, полостей и трещин. При гистологической заливке очень важна консистенция парафиновой смеси, которая должна обеспечивать необходимый баланс плотности и эластичности парафиновых блоков для обеспечения возможности изготовления парафиновых срезов необходимой толщины и качества. При проводке и заливке не рекомендуется нагревать парафиновую смесь до температуры выше +60оС, при которой могут нарушаться антигенные свойства тканей. | кг | 4400 | 180 | 792000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Гематоксилин Джилла 1000 мл | Ядерный краситель со невысоким содержанием гематоксилина, что помогает избежать перекрашивания образцов | флакон | 11900 | 10 | 119000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Орто-Ксилол (чда) | Компонент раствора для гистологической проводки тканей. Является углеводородом ароматического ряда, состоящим из бензольного кольца и двух метильных групп, получают при коксовании угля или из нефти путём каталитического риформинга прямогонной бензиновой фракции. В гистологии применяется в виде орто-изомера в качестве растворителя парафиновых сред для проводки и заливки, монтирующих сред. Является медицинским изделием для ин-витро диагностики. Представляет собой химически чистый орто-изомер ксилола. Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом, хорошо растворим в изопропиловом спирте, ацетоне, толуоле. Нерастворим в воде. Облегчает пропитывание тканей парафином при проводке и заливке. Упаковка: темное стекло | литр | 3500 | 12 | 42000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Декальцинирующий раствор электролитный , 1л. | Раствор для быстрой декальцификации. Эффективен в отношении компактных костных тканей, а так же отдельных кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях. | флакон | 13300 | 1 | 13300 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Планшет для предметных стекол на 20 мест, п/с, инд.уп | Предназначен для высушивания и хранения предметных стекол размером 76х26 мм в научно-исследовательских лабораториях. Изготовлен из полистирола. | шт | 1890 | 30 | 56700 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Формалин 40%, 10 л | Реагент для сохранения и консервации биологического материала. Предназначен для стабилизации и уплотнения тканевых структур перед дальнейшим гистологическим исследованием. Может быть разбавлен дистиллированной водой или буферным раствором. Преставляет собой 37,5-39,5% водный раствор формальдегида. Внешний вид: бесцветный прозрачный раствор. Степень чистоты: Высокая. Не содержит механических примесей. Запах: резкий запах формальдегида. Допускается наличие осадка или мути, растворимых при нагревании не выше 40 оС. рН раствора 3-4 При неправильном хранении и транспортировке возможна потеря фиксирующих свойств формалина вследствие понижения рН и полимеризации раствора. Упаковка пластик | фл | 19360 | 2 | 38720 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Держатель на 25 предметных стёкол с пластиковой ручкой | Используется на этапе окраски микропрепаратов в упаковке 6 штук | упаковка | 25000 | 1 | 25000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Желатиновый адгезив для срезов 150 мл | Адгезионная среда для гистологических препаратов | фл | 14520 | 3 | 43560 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Криоспрей, активный хладагент, заключённый в аэрозольный баллон | Активный хладагент, заключённый в аэрозольный баллон. для заморозки образца ткани перед помещением в криостат. для обработки парафиновых блоков на этапе микротомии. Баллон снабжён съёмным удлинённым наконечником, обеспечивающим целевое, экономное и удобное нанесение реагента на материал. Можно использовать при отсутствии столика для замораживания.210 мл | флакон | 12940 | 15 | 194100 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, с папиросной бумагой с чередованием. | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5) x 25.0(+0.5)мм,1,0-1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50шт./коробка. | шт | 1600 | 372 | 595200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Одноразовые микротомные ножи N35 | Предназначены для микротомирования твердых образцов. 50шт/уп | уп | 93000 | 10 | 930000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Одноразовые микротомные ножи S35 | Предназначены для серийных и мягких срезов. 50шт/уп | уп | 93000 | 10 | 930000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Эозин 1% водный раствор, 1000 мл | Эозин является цитоплазматическим красителем. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах и цитологических препаратах в различные оттенки розового цвета. Предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают ткани более интенсивно, чем водные. | фл | 18150 | 8 | 145200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Формалин 10% забуференный, 10 л. | Универсальный фиксатор для гистологических образцов Состав: - Натрия дигидрофосфат - Натрия монофосфат - Формальдегид 40% - Деионизированная вода Применение: - Универсальный фиксатор для гистологических образцов - Соотношение ткань/фиксатор 1:50 - Рекомендуемая толщина образца максимально 1 см - Время фиксации 5 часов при толщине образца менее 5 мм - 1-2 дня при фиксации образцов большего размера Фасовка 10 л | канистра | 18150 | 30 | 544500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Стекло покровное 24х50 мм, | Покровные стекла обладают великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечивает качественное покрытие даже при большой площади препарата. Толщина 0,13-0,16 мм 100 шт/уп | уп | 1230 | 161 | 198030 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Монтирующая среда 500 мл | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов | фл | 20570 | 5 | 102850 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Заменитель ксилол 10 литров | Заменитель ксилола: Состав: изопарафиновые углеводороды. Хранение: 5 лет при температуре 18-30С. Запаха нет. Влияние на окружающую среду: не загрязняет, биоразрушаемый | упаковка | 69720 | 11 | 766920 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19 | Ван-Гизон 100 тестов | Рекомендуется для окраски соединиетльной ткани, особенно с целью выделения коллагеновых волокон. В состав препарата входят три различных красителя: железный гематоксилин по Вейгеру для окрашивания ядер, пикриновая кислота для цитоплазмы, кислый фуксин для коллагена. Состав набора: Гематоксилин Вейгера 50 мл, гемотаксиллин Вейгера В -50 мл, пикрофуксин по Ван Гизону-50 мл | упаковка | 49200 | 1 | 49200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
20 | Миелдок 100 мл*10 | Фиксатор/декальцификатор для биоптатов костного мозга, рекомендуется при диагностике и исследованиях гематологических болезней. | упаковка | 8712 | 1 | 8712 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
21 | Окраска по Массону с анилиновым синим, 100 тестов | Рекомендован для соединительной ткани. Выявляет ядра, нейрофибриллы, нейроглию, коллаген, кератин, интрацеллюлярные волокна, гаметы, а также негативное отображение комплекса Гольджи. Метод основан на использовании четырех различных красителей: железного гематоксиллина Вейгерта для окраски ядер, пикриновой кислоты для эритроцитов, смеси кислых красителей для цитоплазмы и анилинового синего для соединительной ткани. Реактивы: А. Железный гематоксилин Вейгера, раствор В, 18 мл, В. Железный гематоксиллин Вейгера, раствор А, 18 мл, С. Спиртовой раствор пикриновой кислоты, 30 мл, D. Раствор кислого пунцового фуксина Массону, 30 мл. Е. Раствор фосфомолибденовой кислоты, 30 мл. F.Массон аналиновый синий, 30 мл | упаковка | 63888 | 1 | 63888 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: |  |  |  |  | 7458880
| Председатель тендерной комиссии |  | Нурлыбаев Е. Ш.

## Лист6
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | до итогов |  | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Мешок реанимационный дыхательный для ИВЛ ручной взрослый в контейнере |  | штука | 12000 | 10 | 120000 | 12 | 144000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 5000 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 5000 | шт | 200587 |  | 0 | 1 | 200587 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 5000 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 5000 (5шт/уп) | уп | 322330 |  | 0 | 1 | 322330 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 6000 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 6000 | шт | 200587 |  | 0 | 1 | 200587 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Соединительных кабеля для датчика потока № 6655 для ИВЛ SLE – 6000 | Соединительный кабель для датчика потока № 6655 для ИВЛ SLE – 6000 | шт | 153049 |  | 0 | 1 | 153049 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 6000 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 5000 (5шт/уп) | уп | 322330 |  | 0 | 1 | 322330 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 | Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 (на 1 аппарат ИВЛ требуется комплект из 3-х аккумуляторов) | комп | 177397 |  | 0 | 1 | 177397 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Юстировочный набор для Sipap Infant flow VIASIS | Набор юстировочный для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP 465474 Кольцо уплотнительное 1/8" X 1/4" 1 465457 Кольцо уплотнительное 1/4" X 3/8" 1 467464 Фильтр нейлоновый (30 микрон) 1 672-024-SA Фильтр газовоздушной смеси 1 467352 Датчик кислородный 1 465476 Кольцо уплотнительное 7/16" X 9/16" 2 467269 Фильтр влагосборника (M9251708) 1 675-230 Обратный клапан 2 777244 Аккумуляторная батарея 1 467542 Жиклер с фильтром (43 микрон) 1 11507 Глушитель в сборе 1 Набор юстировочный предназначен для ежегодного обслуживания системы неинвазивной вентиляции легких для новорожденных «Infant Flow SiPAP» | шт | 888919 |  | 0 | 1 | 888919 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Датчик кислорода для Sipap Infant flow VIASIS | Отдельно не продается. Только в комплекте с юстировочным набором | шт |  |  | 0 |  | 0 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Дыхательная система для контура пациента № 62-14-750 для ИВЛ AVEA | Контур пациента в сборе взрослый и детский автоклавируемый, многоразовый. Состав: 1. трубка гофрированная. Длина – 1300 мм, диаметр трубки – 22 и 10 мм. Материал: Силикон 2. трубка гофрированная. Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 и10 мм. Материал: Силикон 3. трубка гофрированная. Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 и 10 мм. Материал: Силикон 4. трубка гофрированная. Длина – 450 мм, диаметр трубки -22 и 10 мм. Материал: Силикон 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/-- мм. Материал: PSU 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - 15/22 мм. Материал: PSU 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - 15/-- мм. Материал: PSU 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - --/10 мм. Материал: PSU 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - --/11-13 мм. Материал: PSU 11. трубка проксимального давления. Материал: силикон. Индивидуально упаковано. Автоклавируемый. Должен быть рекомендован производителем аппарата AVEA | шт | 405811 |  | 0 | 1 | 405811 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Датчик кислорода 68289 для ИВЛ AVEA | Кислородный датчик предназначен для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких “AVEA”. Напряжение: 9 – 15,5 мВ; Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: : -15 – 50 °С; Диапазон измерений: 0 – 100 % О2; Линейность: ± 1%; Габариты: длина – 41мм, диаметр – 27 мм, резьба М16. Разъем для подключения: 3 pin, Molex. Срок службы: 12 месяцев | шт | 585527 |  | 0 | 1 | 585527 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Датчик потока 16465 для ИВЛ AVEA | Датчик потока для новорожденных предназначен для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких “AVEA” Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: : -15 – 50 °С; Габариты: диаметр разъемов внешний/внутренний – 15/15 мм. Длина кабеля: 192 см; Адаптер для подключения к системе: коннектор 14 pin. | шт | 554612 |  | 0 | 1 | 554612 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Изделия для аспирации и дренажа в наборах и отдельных упаковках. Емкость для дренажа стеклянная, 2 л. | Емкость для дренажа из прозрачного бесцветного стекла. Объем 2000 мл. Четко градуированная шкала в сантиметрах и миллилитрах с риской уровня жидкости. Для удобства фиксации и транспортировки на бутылке имеется ручка круглой формы. Горлышко с наружным резьбовым соединением 38мм. Поставляется с одноразовой крышкой для хранения. Может подвергаться паровой стерилизации. Совместима с тюбинговой системой Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 14568 | 0 | 0 | 2 | 29136 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Изделия одноразовые для хирургии. Дренажные трубки, для однокамерного дренажного набора. | Тюбинговая система для однокамерного дренажного набора. Состоит из: пластиковой завинчивающейся крышки (диаметр 38 мм); пластиковой соединительной трубки; жесткой трубки регулируемой по высоте (длина 370 мм, диаметр 7 мм), со скошенным концом; соединительных линий (длина 380 мм и 1500 мм). На конце тюбинговой системы имеется полупрозрачный гибкий коннектор- «fur tree» с колпачком. Крышка с внутренней резьбой имеет 2 коннектора по 20 мм, диаметром 7 мм и резьбой для подсоединения соединительных линий и 1 гладкий коннектор длиной 35 мм, диаметром 10 мм для жесткой трубки.(Совместима с емкостью для дренажа из прозрачного бесцветного стекла заказчика Объем 2000 мл.Наружний диаметр резьбы емкости 38 мм. Четко градуированная шкала в сантиметрах и миллилитрах с риской уровня жидкости). Упаковка: индивидуальная, стерильная. | штука | 9271 | 0 | 0 | 2 | 18542 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови с принадлежностями, набор | 1. Глюкометр "Акку-Чек Актив"; 2.Тест-полоски «Акку-Чек Актив» №10; 3.Устройство для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс"; 4.Ланцеты для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс» №10; Чехол | штука | 7500 | 5 | 37500 | 5 | 37500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Пульсоксиметры |  | штука | 14000 | 10 | 140000 | 10 | 140000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Эндопротез-сетка 15х15см. |  | штука | 9000 | 10 | 90000 | 20 | 180000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Эндопротез-сетка 30х30см. |  | штука | 35500 | 2 | 71000 | 5 | 177500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19
Итого:
| Председатель тендерной комиссии |  | Е. Ш. Нурлыбаев