Приложение № 2

к тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Анализатор гемостаза полуавтоматический |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской техники | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Основной модуль | Прибор предназначен для проведения клоттинговых, хромогенных и иммунотурбидиметрических исследований и может быть использован для широкого круга коагуляционных и фибринолитических тестов, включая: протромбиновое время (ПТ), АЧТВ, тромбиновое время (ТТ), рептилазный тест, фибриноген, факторы (факторы II-XII) , антитромбин, гепарин, резистентность к активированному протеину C, волчаночный антикоагулянт (скрининг подтверждение), протеин C, протеин S, D-димер , фактор Виллебранда, экариновый хромогенный анализ тромбина, экариновый хромогенный анализ гирудина, плазминоген, a2-антиплазмин Прибор позволяет работы с реакционными смесями, имеющими различные оптические свойства (мутные, липемичные и иктеричные пробы, реагенты различных производителей идр.) за счет автоматически адаптируемой чувствительности регистрации к условиям измерения. Прибор позволяет определять концентрации фибриногена двумя способами: по Клауссу или по производным показателям протромбинового теста (расчетный фибриноген). Режим выполнения тестов в дубликатах повышает точность измерений и исключает появление ошибочных(случайных) результатов. Запуск измерений может осуществляться тремя способами: автоматически (после добавления стартового реагента), с помощью стартовой пипетки (поставляется отдельно) и вручную. Программа самопроверки автоматически оценивает работоспособность анализатора, выявляет возникающие неисправности и сигнализирует о необходимости проведения своевременного обслуживания или ремонта. Использование импульсного светодиода в качестве источника излучения позволяет в несколько раз увеличить срок эксплуатации оптической системы (по сравнению с галогеновой лампой) и снизить затраты на техническое обслуживание анализатора. Есть возможность печати результатов измерений, результатов калибровки и результатов самодиагностики анализатора на внешнем принтере. Есть возможность подключение считывателя штрих-кодов для автоматизации процедуры ввода данных по пациентам. Простая процедура установки новых версий программного обеспечения анализатора (с помощью компьютера через порт RS232). Наличие интерфейса для лабораторной информационной (ЛИС) и управляющей систем. Распознавание наличия двухфазной кривой при выполнении теста АЧТВ. Прибор позволяет выполнять турбидиметрические измерения, в т.ч. определение концентрации D-димера и др. Технические характеристики: Принцип измерений оптический, количество каналов не менее 2, источник излучения импульсный светодиод, длина волн в диапазоне не хуже 320- 680 нм, диапазон линейности не хуже 0,001-1,000 ед. ОП. Энергонезависимая память не менее 27 методик, минимальный объем реакционной смеси не менее 75 мкл., диапазон измерений не хуже 5-300 секунд, инкубационные ячейки для проб не менее 12, ячейки для реагентов не менее 5 (в т.ч. 1 с перемешиванием), термостатированние ячеек 37±0,5 °С, дисплей ЖК, не менее 4-х строк по 20 символов, параметры электропитания не более 43 Вт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | - |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Реагент для определения тромбинового времени | Реагент для определения тромбинового времени, не менее 180 тестов в одном наборе | 1 уп. |
|  |  | 2 | Контрольная плазма нормальная | Контрольная плазма для проведения внутреннего контроля качества, уровень нормальный, не менее 5 шт. в упаковке | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды 18-23 °С, относительная влажность – до 70 % |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Областная клиническая больница» УЗКО |
| 5 | Срок поставки медицинской техники место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г. Караганда, ул. Луначарского 6А, пр.С.Сейфуллина 21, пр.Н.Назарбаева 10А |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Лот №2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Кровать функциональная взрослая |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Платформа матрацная 4-х секционная (ложе). | Кровать многофункциональная с электрической регулировкой секций и механической регулеровкой продольного наклона ложа (Тренделенбург). Кровать состоит из несущей рамы и четырехсекционного ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Количество секций ложа кровати – не менее 4, что создают максимум возможных вариантов для изменения положения тела больного. Количество подвижных секций – не менее 3, четвертая промежуточная, неподвижна. Размеры подвижной спиной секции: не менее 90 см × 70 см (± 2 см). Размеры подвижной ножной секции: не менее 90 см × 62 см (± 2 см). Размеры подвижной бедренной секции: не менее 90 см × 31 см (± 2 см). Размеры фиксированной тазовой секции: не менее 90 см × 32 см (± 2 см). Панель головной и ножной секции кровати должна иметь по четыре боковых выступа высотой не менее 38 мм. Так же все панели имеют углубления на поверхности прямоугольного вида: не менее 5 углублений в головной и ножной секции, не менее 3 в двух остальных секций. Данные решения не дают матрасу соскальзывать. | 1 шт |
|  |  | 2 | Двигатель линейный с приводом регулировки наклона секции ложа. | Мощный и надежный электропривод, позволяет плавно и бесшумно регулировать углы наклона спинной, бедренной и ножной секций. Режим наклона плавный – бесступенчатый, бесшумный. Для положения «Кардиологическое кресло» Для углов наклона подвижных секций кровати. Кровать осуществляет: электрическую регулировку секции спины в пределах 0° - 70°, что позволяет принимать положение Фаулера, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах 0° - 45°. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Каркас металлический | Конструкция кровати из стали и покрыта электростатической анти порошковой краской, подверженной тепловой обработке при температуре не менее 200° для защиты от ржавления и внешних воздействий. Высота кровати от поверхности ложа до земли – не менее 40 см (± 0,5 см). Червячный привод красного цвета, который находится у основания ножной секции, служит для наклона кровати (Тределенбург 12˚). Для использования кровати с пациентами нестандартных антропометрических данных, возможно удлинение ложа не менее 12 см не более 20 см. По периметру рамы ложа в углах кровати расположены установочные отверстия, размером не менее 3×3 см для инфузионной стойки и штатива с подставкой для TV устройств или дефибрилляторов. Максимальная допустимая рабочая нагрузка до 250 кг. Вес кровати не более120 кг. Внутренние габариты, ложе кровати: не менее 210 см x 90 см (± 2 см). Наружные габариты без удлинения не менее 220 см x 104 см (± 2 см).Кровать имеет механическую регулировку секции голени с помощью 10-ти ступенчатого растомата в пределах 0° - 40°. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Боковые ограждения | Для обеспечения максимальной безопасности пациента, кровать снабжена 4мя боковыми ограждениями реанимационного типа, которые регулируются с помощью ручки зеленого цвета в нижней части ограждений. Монолитные боковые ограждение выполнены из АBS пластика имеют эргономические преимущества, благодаря форме ручек, по два отверстия в головном ограждении и по одному пространственных в нижних. Размеры верхних боковых ограждений (в наибольших точках): не менее 37 см × 37 см (± 0,5 см). Размеры нижних боковых ограждений (в наибольших точках): не менее 92 см × 36 см (± 0,5 см). Расстояние между верхним и нижнем ограждением (учитывается в ближайших точках) 6 см. Высота боковых ограждений, относительно земли в поднятом положении/ в нижнем положении: не менее 38 см./ 17 см. (± 5 см). Все боковые ограждения имеют индикаторы угла наклона кровати. На ножных боковых ограждениях, индикатор изображён в виде шкалы, с разметкой от 0˚ до –(+)15°, что позволяет определить угол наклона кровати в положении Тренделенбург 12˚. Индикатор угла наклона спинной секции, встроен в верхние боковые ограждения и имеют шкалу от 0˚ до 80˚. | 4 шт |
|  |  | 5 | Торцовые ограждения | Головная и ножная часть кровати могут сниматься для отчистки, путем поворота блокировочного механизма с левой и правой стороны. Головная спинка кровати, с закруглением и значительно больше ножной и имеет размеры, в наибольших точках: не менее 95 см × 52 см (± 2 см). Размеры ножной спинки, в наибольших точках: не менее 77 см × 46 см (± 2 см). Головной и ножной торец из PP-PE пластика, легкосъемные и имеют три пространственных отверстия (сверху и по краям), которые служат рукоятками и дают эргономические преимущества. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Роликовые бамперы | По периметру рамы ложа в углах кровати расположены роликовые бамперы диаметром 6 см и толщиной 2,5 см, благодаря которым не остаются следы на поверхности стен и дверей медицинских учреждений во время транспортировки кровати, имеют отличительно зеленый цвет. | 4 шт. |
|  |  | Управление |
|  |  | 7 | Ручной пульт управления | Пульт управления на гибком кабеле выполняет следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции. Пульт управления пациента с интуитивно понятным управлением, подключаемый к специальному разъему в основании кровати. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель питания. | Подключает кровать к электросети переменного тока: 240 В и частотой 50/60 Гц. Возможна установка не более 1шт | 1 шт |
|  |  | Ходовая часть |
|  |  | 9 | Рама ходовой части. | Просвет между рамой и землей не менее 16 см (± 2 см), что дает возможность эффективного использования С-образных рентген устройств и прикроватных столиков. Нижняя часть конструкции кровати и колеса, спрятаны под защитным пластиковым кожухом, исключающим попадание жидкости внутрь системы. | 1 шт |
|  |  | 10 | Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом. | Рама кровати с защитным пластиковым картером высота, которого не менее 6 см (в наименьшей части), установлена на 4 самоориентирующихся колеса с возможностью поворота на 360⁰, диаметром не менее 125 мм, с блокировкой колесной базы с двух сторон кровати. Система блокировки колес имеет три режима. Все колеса могут быть свободными, подвижными. Может быть одно колесо заблокированным, а остальные свободными или все одновременно заблокированными. Если кровать необходимо привезти, следует использовать, режим одно колесо заблокировано, остальные свободны. | 4 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Матрас во влагостойком чехле | Наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (симметричное профилирование), должен иметь не менее 18 секций, в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Размеры: не менее 195 x 90 см. (± 2 см). Толщина матраса не менее 14 см | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стойка инфузионная встраиваемая, хромированная, с 4- мя пластиковыми крючками. | Устанавливается во втулки по торцевым углам кровати. Имеет не менее 4 крючка для подвешивания Максимальная нагрузка на один крюк – не менее 2 кг. Необходимо убедиться, что нагрузка на инфузионную стойку и на крюки не превышается. Максимальная нагрузка на инфузионную стойку –не менее 20 кг. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 230 В (±10%) / 50 - 60 Гц ( |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Областная клиническая больница» УЗКО |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 45 календарных дней. Адрес: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева 10А |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Председатель тендерной комиссии						Е.Ш.Нурлыбаев