Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация медицинских изделий

| Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диализатор площадью 1,5 м2 Диализатор капиллярный для гемодиализа однократного применения стерильные | Капиллярные диализаторы для гемодиализа (низкопоточные) предназначены для одноразового использования при гемодиализе (HD) и гемодиафильтрации (HDF), а также для гемофильтрации (HF). Гемодиализатор низкопоточный с площадью поверхности мембраны не более1,5 кв.м. Толщина стенок /внутренний диаметр, не более 40/ 200мм. Объем заполнения крови, не более 90 мл. Коэффициент ультрафильтрации, не более 9,8 мл/ч мм/ рт.ст. Клиренс мочевины, не более 189 мл/ мин. Клиренс креатинина, не более 173 мл /мин. Клиренс фосфатов, не более 146 мл/ мин. Клиренс вит В12, не более 83 мл /мин. Материал мембраны - низкопоточный полисульфон. Материал корпуса – поликарбонат. Стерилизация – гамма |
| 2 | Диализатор площадью 1,8 м2 Диализатор капиллярный для гемодиализа однократного применения стерильные | Капиллярные диализаторы для гемодиализа (низкопоточные) предназначены для одноразового использования при гемодиализе (HD) и гемодиафильтрации (HDF), а также для гемофильтрации (HF). Гемодиализатор низкопоточный с площадью поверхности мембраны не более 1,8 кв.м. Толщина стенок /внутренний диаметр, не более 40/ 200мм. Объем заполнения крови, не более 110 мл. Коэффициент ультрафильтрации, не более 12,3 мл/ч мм/ рт.ст. Клиренс мочевины, не более 192 мл/ мин. Клиренс креатинина, не более 180 мл /мин. Клиренс фосфатов, не более 157 мл/ мин. Клиренс вит В12, не более 100 мл /мин. Материал мембраны – низкопоточный полисульфон. Материал корпуса – поликарбонат. Стерилизация – гамма. |
| 3 | Магистраль кровопроводящая, артериовенозная для Gambro | Кровопроводящая магистраль, универсально подходящая для диализных аппаратов INNOVA производства Gambro. Представляет собой комплект (артериально-венозный) Цветовая кодировка компонентов, большие артериальная и венозная ловушки, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инжекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма. |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских  изделий в полном объеме непосредственно до КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее  его хранение при прохождении таможенной  очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые  другие  вспомогательные  услуги,  подлежащие  выполнению  потенциальным  поставщиком на  всем  протяжении  транспортировки медицинских  изделий до момента  поставки  конечному  получателю.

(п.1,2 Подтвердить гарантийным письмом)

Организатор тендера

КГП "Областная клиническая больница" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                                                        Абеуов М. Е.