Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф переносной из комплекса аппаратно-программного для проведения исследований функциональной диагностики. |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Электрокардиограф переносной | Электрокардиограф, обеспечивающий регистрацию, отображение на экране, распечатку на термобумаге, запись в память кривых ЭКГ и автоматический анализ. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. По электробезопасности относится к изделиям класса II тип ВF. Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2б. Электрокардиограф является переносным устройством и предназначен для регистрации сигнала ЭКГ в полевых условиях. Формирует измерительный канал ЭКГ. Работа кардиостимулятора не оказывает отрицательного влияния на функционирование электрокардиографа переносного. Обеспечивает регистрацию и распечатку на встроенном принтере сигнала ЭКГ. Оснащен графическим экраном для контроля наложения электродов. Поддержка альтернативных систем отведений ЭКГ: Кабрера, Нэб, Франк, Слапак. Масштаб регистрации сигналов на бумажном носителе для ЭКГК: - по напряжению (приведенная чувствительность): 10; 20 мм/мВ; - по интервалам времени (приведенная скорость развертки): 25; 50 мм/с; Усиление: 2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ; Частота регистрируемого сигнала: 0,05-125,0 Гц; Частота дискретизации сигнала: не менее 500 Гц; Наличие встроенного цветного сенсорного дисплея; Управление работой электрокардиографа непосредственно с сенсорного экрана. Размер ЖК экрана: не менее 70 х 52 мм; Разрешение ЖК экрана: не менее 320 х 240 пкс; Возможность просмотра на экране в реальном времени 12-ти отведений ЭКГ одновременно; Запись в память синхронно снятых отведений для последующего анализа: не менее 12 шт; Наличие автоматического контроля наложения электродов с цветовой индикацией отсутствия контакта на экране прибора. Регистрация ритма по одному отведению. Длительность регистрации ритма по одному отведению: не менее 40 секунд. Автоматическая запись ритма при обнаружении эпизода аритмии Построение ритмограммы, гистограммы. Расчет параметров ритмограммы. Автоматическая запись и распечатка ЭКГ через каждые 1, 5 или 10 минут по встроенному таймеру. Диапазон входных напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения в диапазонах: - от 0,1 до 0,5 мВ включительно: не более, чем от –15 до +15%; - свыше 0,5 до 5,0 мВ: не более, чем от –7 до +7%. Коэффициент подавления режекторного фильтра 50 Гц: не менее 20 дБ. Переходный шум режекторного фильтра (50Гц): не более 25 мкВ. Коэффициент ослабления синфазных сигналов: не менее 100 дБ. Входной импеданс: не менее 5 МОм. Доступные режимы длительности записи ЭКГ: 4, 8, 10 сек. Длительность регистрации 12 отведений ЭКГ: не менее 8 секунд. Наличие звуковой индикации R зубца в процессе регистрации ЭКГ. Автоматический расчет и отображение ЧСС в процессе регистрации и просмотра ЭКГ. Выделение ИВР, отображение соответствующих стимулов на экране прибора при печати. Автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмий. Сохранение в архив, печать и передача записи ЭКГ с аритмией. Анализ Аритмий. Анализ ЭКГ с автоматическим расчетом основных параметров, вывод этих данных в табличном виде на экран и на печать. Автоматическое формирование синдромального заключения ЭКГ с выводом на экран и печать. Формирование расширенного автоматического заключения о возможности проведения тромболитической терапии. Автоматический расчет ЭКГ признаков необходимых для оценки возможности проведения тромболитической терапии. Ввод данных анамнеза пациента с использованием последовательных диалоговых окон, для оценки противопоказаний применения тромболитиков. Хранение в памяти прибора и распечатка протокола оценки возможности проведения тромболитической терапии. В процессе автоматической обработки ЭКГ амплитуды зубцов Р, QRS, SТ и Т определяются отдельно для каждого отведения и для каждого комплекса без учета глобальной длительности Возможность длительного мониторирования с выводом на экран выбранного отведения ЭКГ. Количество исследований 12 канальной ЭКГ в энергонезависимой памяти прибора: не менее 100 исследований. Возможность передачи ЭКГ из энергонезависимой памяти прибора в персональный компьютер. Ввод данных пациента с экранной клавиатуры. Наличие разъема для сим-карты для возможности подключения дополнительной функции дистанционной передачи ЭКГ. Наличие встроенного термопринтера; Ширина термобумаги: не уже 110 мм; Распечатка 12 каналов ЭКГ с выводом на бумагу по: 3, 6, 12 отведений; Скорость печати: 12.5, 25, 50, 100 мм/с. Наличие функции самодиагностики прибора при каждом включении. Продолжительность диагностики: не более 10 секунд. Питание: - от переменного тока 220В; - от бортовой сети 12В; - автономно от встроенных аккумуляторов. Работа автономно от встроенных аккумуляторов с напряжением от 6,0 до 6,4 В Количество распечаток ЭКГ при работе в автономном режиме, от встроенного аккумулятора: не менее 30 распечаток. Ток потребления ЭКГК при питающем напряжении от 12В: не более 3 А. Продолжительность работы в автономном режиме, от встроенного аккумулятора: не менее 5 ч. Размеры регистрирующего блока: не более 220 х 217 х 60 мм. Вес в укладке: не более 4,1 кг. Масса регистрирующего блока: не более 1,1 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2. | Кабель отведений ЭКГ-12 ш | Кабель отведений ЭКГ штекерный предназначен для соединения регистрирующего блока с электродами, расположенными на теле пациента. Количество отведений: не менее 10 отведений. Длина: не менее 3 м. Тип разъема: D-SUB. Тип коннектора к электродам: штекерный. Наличие цветовой маркировки и экранирования. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Электроды ЭКГ многоразовые (взрослые) | Комплект электродов ЭКГ многоразовых взрослых предназначен для расположения на теле пациента и контакта с поверхностью тела. Комплект состоит из разноцветных конечностных электродов (клеммы) и резиновых грудных электродов (груши). Соединение с кабелем пациента: универсальное, под штекер 3-4 мм., с винтом и зажимом. Покрытие электродов: Ag/AgCl. Количество грудных электродов в комплекте: не менее 6 шт. Диаметр «груши»: не менее 24 мм. Количество конечностных электродов в комплекте: не менее 4 шт. Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный. Длина клеммы: не менее 140-145 мм. | 1 компл. |
|  |  | 4. | Блок питания ЭКГК-01/12В | Предназначен для работы аппарата и его зарядки от бортовой сети 12 В. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Блок питания ЭКГК-01/220В | Блок питания (зарядное устройство) предназначен для работы аппарата и его зарядки от сети переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и напряжением от 198 до 242 В. Выходная мощность: не менее 6 Вт. Выходное напряжение: 12 В. Выходной ток: 0,5 А. Входное напряжение: 90 - 264 В. Универсальный вход 100/240В, 2-полюсный штекер EURO, силовой блок класса II. Ширина: 66 мм. Высота: 42,5 мм. Глубина: 32 мм. Потребляемая мощность без нагрузки: не более <0,3 Вт. Уровень энергоэффективности: не ниже V. Защита: короткое замыкание, перегрузка, повышенное напряжение. Полностью закрытый пластиковый корпус | 1 шт. |
|  |  | 6. | Сумка-укладка ЭКГК | Сумка-укладка для электрокардиографа "Валента" с ручкой и наплечным ремнем для транспортировки. Размер, не более: 400х290х100 мм. Материал изготовления: полиэстер. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 7. | Рулон термобумаги ЭКГ | Рулон термобумаги предназначен для вывода на печать отведений ЭКГ и информации о пациенте. Размеры бумаги: 110 мм х 27 м х 12 мм: - ширина рулона в миллиметрах: не более 110; - длина ленты в рулоне в метрах: не менее 27; - внутренний диаметр втулки в миллиметрах: не более 12; Наличие миллиметровой сетки, намотка внутренняя. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Гель | Гель электропроводящий предназначен для улучшения контакта электродов с кожей пациента для большей проводимости сигнала. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Работа от сети переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и напряжением от 198 до 242 В. Потребляемая электрическая мощность: не более 10 ВА. Температура окружающей среды: +1 +40°С; Относительная влажность: не более 80 % при +25 °С |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Областная клиническая больница» УЗКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: г. Караганда, пр. Назарбаева, 10 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |