ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

г. Караганда							«30» июля 2021 года

Толеубаев Еркебулан Асхатович, привлечен в качестве эксперта согласно пункту 41 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375.

Для дачи заключения о соответствии требованиям к закупаемым медицинским изделиям, положениям тендерной документации, на рассмотрение представлены техническая спецификация (характеристики) медицинских изделий, предлагаемых следующими потенциальными поставщиками:

- ТОО RuMa Farm (шовный материал по лотам № 36, 37)

- ТОО Ванга М (шовный материал по лотам № 36, 37)

- ТОО Гелика (шовный материал по лотам № 36)

По результатам рассмотрения документации делаю следующие

ВЫВОДЫ:

1) по технической спецификации (характеристикам) предлагаемые медицинские изделия следующих потенциальных поставщиков соответствуют  требованиям к закупаемым медицинским изделиям и положениям тендерной документации:

- ТОО Ванга М (Лот № 36 Шовный хирургический рассасывающийся материал  фиолетовый, условным № 1 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0)

- ТОО Ванга М (Лот № 37 Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый, условным № 2 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0)

- ТОО Гелика (Лот № 36 Шовный хирургический рассасывающийся материал  фиолетовый, условным № 1 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0)

2) по технической спецификации (характеристикам) предлагаемые медицинские изделия следующих потенциальных поставщиков не соответствуют  требованиям к закупаемым медицинским изделиям и положениям тендерной документации:

Лот № 36- ТОО RuMa Farm (Шовный хирургический рассасывающийся материал  фиолетовый, условным № 1 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0)

а именно: согласно инструкции по применению медицинского изделия (Хирургический шовный материал Румакрил) в качестве противопоказаний указано – «Румакрил не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное стягивание краёв раны; края раны подвергаются растягивающей нагрузке». В то время как, закупаемый шовный материал подлежит использованию в хирургическом отделении в целях обеспечения длительного стягивания краев раны для ее заживления и недопущения раскрытия раны, что может привести к инфицированию и более тяжким последствиям для пациента.

Лот № 37- ТОО RuMa Farm (Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый, условным № 2 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0)

а именно: согласно инструкции по применению медицинского изделия (Хирургический шовный материал Румакрил) в качестве противопоказаний указано – «Румакрил не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется длительное стягивание краёв раны; края раны подвергаются растягивающей нагрузке». В то время как, закупаемый шовный материал подлежит использованию в хирургическом отделении в целях обеспечения длительного стягивания краев раны для ее заживления и недопущения раскрытия раны, что может привести к инфицированию и более тяжким последствиям для пациента.

Эксперт								Толеубаев Е. А.