Приложение № 2

к тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Программный модуль для цитогенетики |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Программный модуль для цитогенетики | Платформа для цитогенетического анализа с реализацией метода кариотипирование в светлом поле включает специальную монохромную камеру для микроскопа для захвата изображений хромосом, программное обеспечение для ведения базы данных пациентов и их случаев, установленное на персональный компьютер. Платформа должна включать наличие программного модуля для диагностики кариотипирования с обеспечением точных, повторяемых и стандартизованных анализов. Программное обеспечение должно предоставлять широкий спектр инструментов, позволяющих пользователям выполнять несколько задач одним щелчком мыши. Программное обеспечение должно поддерживать автоматические и ручные рабочие процессы для кариотипирования и захвата изображений. Платформа должна обеспечивать возможность обновления/апгрейда существующей системы, установленной в лаборатории пользователя. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Характеристики ПК | - наличие процессора: кол-во ядер не менее 4, Базовая тактовая частота процессора не менее 2,70 GHz , ОЗУ память не менее 8GB, HDD объемом не менее 500 ГБ, операционная система: не хуже Microsoft Windows 10. - Минимальные характеристики монитора: наличие широкоэкранное разрешения не менее FULL HD 1920 x 1080, диагональ не менее 24-дюйма) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Характеристики камеры | - КМОП монохромная камеры не менее 5-мегапикселей с высоким разрешением: - Разрешение не менее 2448 px X 2048 px; - Размер пикселя не более 3,45 мкм х 3,45 мкм; - размер сенсора: не хуже 2/3", - Частота: не менее 35 кадров в секунду; - Затвор: наличие глобального затвора; - Глубина пикселя не менее 12 бит; - Интерфейс подключения не хуже USB 3.0; - Температура корпуса камеры: в диапазоне не менее от 0 до +50 градусов;) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Лицензия на одного пользователя на ПО | - Предустановленное на рабочей станции программное обеспечение и лицензионные ключи с авторизацией на стороне производителя; - Наличие лицензии на программное обеспечение для управления данными, просмотра и архивирования; - Наличие лицензии на программное обеспечение с возможностью сетевого подключения нескольких систем в единую сеть; - Наличие лицензии на программное обеспечение для анализа хромосом и кариотипирования, включая модуль получения изображений. | 1 Шт. |
|  |  | 4 | Характеристики программного обеспечения для светлопольного кариотипирования | Модуль для светлопольного кариотипирования: -Кариотипирование (G-бэндинг): − Наличие широкого поля зрения (не менее 2/3 дюйма) для сбора оптической информации с широкой метафазной пластинки в один приём. − Обеспечение очень низкого уровня темнового шума, что позволяет при необходимости делать продолжительные экспозиции. − Автоматическое приспособление к любым условиям освещения – отсутствие необходимости перенастраивать осветительную систему микроскопа в процессе сбора оптической информации. Доступ к исходной оптической информации на всех этапах анализа: − Обеспечение варьирования фона от белого до оттенков серого, чтобы никакая оптическая информация (например, малозаметные теломерные участки) не осталась незамеченной. − Возможность добавления участков хромосом, таких как теломерные участки, на любом этапе анализа. − Обеспечение постоянной доступности инструментов для редактирования формы, контраста, резкости на всех этапах анализа. − Пользователь может начать кариотипирование на любой стадии анализа, даже до окончательной сегментации. − Наличие функции автоматической коррекции фона для точного исправления проблем, связанных с неравномерностью освещения препарата в микроскопе для оптимальной сегментации. − Пользователь может начать измерения с оптическим увеличением 100х, 60х и даже 40х без необходимости изменений в С-узле (узел крепления оптической системы), без переналадки параметров системы при смене объективов. − Наличие автоматического контраста, который должен сводить к минимуму влияние присутствующих в метафазе клеточных фрагментов. − Запись в память и использования при анализе каждого оптического образа наборов выбранных параметров, таких как уровень усиления полос. − Автоматическая сегментация соприкасающихся хромосом должна обеспечивать уменьшение потребности во вмешательстве пользователя при анализе трудных случаев. − Наличие многоуровневой команды отмена (undo), которая позволяет вернуться практически к каждой пройденной ступени анализа. − Наличие не менее 10 уровней оптического усиления мелких деталей полос в светлом поле и флуоресценции с отличными результатами. − Пользователь может делать оптическое усиление отдельных хромосом, включая линейное и нелинейное усиление яркости и контраста. − Возможность для нескольких пользователей одновременно выполнять анализ отдельных изображений в одном и том же случае для более быстрого анализа неотложного случая. − Наличие автоматического измерение разрешения бэндов. − Выполнение операций сегментации хромосом в одном инструменте без дополнительных нажатий на клавиатуру или щелчков мыши для переключения на другую функцию инструмента с более чем 10 различными операциями. − Выполнение всех операций редактирования и сегментации контура, включая добавление недостающих областей теломер, в окне кариотипа. − Наличие автоматически встроенного текста аномалий согласно стандарту ISCN. − Пользователь может автоматически отмечать и подсчитать перекрывающиеся хромосомы. − Пользователь может отслеживать и отмечать хромосомы, перекрывающиеся р / q плечи. − Система должна автоматически отображать один кариотип нескольких пациентов (например, членов семьи) со всеми хромосомами, включенными рядом для каждого класса. − Расположение кариотипа должно регулироваться автоматически в зависимости от содержания хромосом, даже если размер хромосомы больше стандартного размера группы или 10 или более хромосом находятся в одном классе. − Обеспечение легкого разделения соприкасающихся и перекрывающихся хромосом. − Наличие автоматической классификации метафазных конфигураций в светлом поле. − Наличие уникального метода вычитания фона, который позволяет проводить автоматическую сегментацию в субоптимальных метафазных конфигурациях. − Наличие классификационной библиотеки хромосом для оптимального первоначального расположения хромосом. − Наличие надежного инструмента сравнения для одновременного сравнения множественных классов хромосом. − Наличие динамических таблиц кариотипирования для работы с любым числом хромосом. − Модуль позволяет “перетаскивать” и заменять группы хромосом. − Наличие интуитивного интерфейса пользователя, например, возможность видеть хромосомы при “перетаскивании” их в таблицу кариотипирования. − Наличие регулируемой области интересов при захвате изображения; − Наличие графического пользовательского интерфейса расположения ячеек в слайдоподобном средстве просмотра; − Объединение любого количества областей или хромосом, с автоматическим определением контуров хромосом, которые будут добавлены; − Обязательное наличие функции автоматического слияния одним кликом; − Обязательное наличие галереи недавно полученных метафаз, доступных в окне захвата / приложения; − Настройки рабочего пространства; − Наличие функции автоматического улучшения изображения; − Опциональный захват изображения 24-цветных окрашенных метафаз (спектральное кариотипирование); |  |
|  |  | 5 | Создание отчетов | − Пользователь может создавать, менять форму отчета, включая любые виды данных, включая метафазную информацию, кариотип, информацию из базы данных, информацию от врача, информацию о клетках, использовавшихся в анализе, статистические сводки и организовывать индивидуальные отчеты в соответствии с используемым приложением. − Пользователь может варьировать расположение материала на странице. − Наличие удобных инструментов для внесения аннотаций. − Отчеты о результатах через программное обеспечение базы данных должны иметь прямые форматы отчетов (PDF, MS Word и др.) без необходимости запуска стороннего программного обеспечения перед формированием отчета. |  |
|  |  | 6 | Дополнительные функций в программе | -Наличие мощных инструментов манипуляций с кариотипом для перетаскивания, замены, поворота, аннотации и т. д.; -Просмотр хромосомы при перетаскивании; -Обеспечение легкости перемещения хромосом; -Перетаскивание хромосом в нужные места; -Перетаскивание всех хромосом одного класса одновременно; -Замена расположения двух хромосом одним движением; - Переключение между всеми хромосомами двух классов при одном перетаскивании; - Перетаскивание выбранной хромосомы вверх и вниз для точного позиционирования; - Простое вращения хромосомы с помощью колеса прокрутки мыши; - Наличие инструмента, позволяющего добавлять текст на стороне хромосомы; - Настройка внешнего вида кариотипа; - Возможность локализации маркеров между хромосомами 3 и 4; - Наличие контроля размера номеров классов в кариотипе; - Выравнивание хромосом с автоматическим определением центромеров; - Наличие специального режима фиксированного масштабирования для просмотра хромосомы в постоянном размере; - Поддержка идеограммы ISCN 2005 с разрешениями 300, 400, 550, 700 и 850; - Возможность отображения 8-9 различных цветовых представлений каждой хромосомы: Просмотр точного содержимого цвета в хромосомах всех 5-6 чистых цветов, используемых в комплекте; - Замена мест расположения двух хромосом одним движением; - Возможность перетаскивать все хромосомы одного класса одним движением; - Возможность замены всех хромосом одного класса на всех в другом классе одним нажатием; - Наличие полного контроля за промежутками между линиями, классами и гомологами на экране; - Наличие специального режима для просмотра хромосомы в формате «Постоянный размер»; - Импорт и анализ метафазных изображений, полученных с помощью сторонней системы, в стандартных форматах изображений - Возможность доступа к настраиваемому набору справочных веб-сайтов из приложения для кариотипирования одним щелчком мыши |  |
|  |  | 7 | Совместимость с лабораторными информационными системами (ЛИС) | − Система должна иметь открытый интерфейс для ЛИС, внедренный во всем мире с различными системами ЛИС; − Возможность импорта / экспорта демографических данных пациентов из / в больничную систему LIS; − Обеспечение подключения к ЛИС через обмен XML / txt файлами; − Возможность автоматического импорта информации о пациенте и протокола испытаний из ЛИС; − Возможность автоматического экспорта результатов, изображений и отчетов в ЛИС; − Возможность подключения считывателя штрих-кода - автоматическое считывание LIS-штрих-кодов для обнаружения стекол. Опциональная возможность дооснащения лицензией на программное обеспечение для исследования и кариотипирования различных видов живых организмов (мышь, крыса, КРС и др.), которые должны быть совместимы с текущей базой данных и модулем для кариотипирования. Опциональная возможность дооснащения лицензией на программное обеспечение для флуоресцентного анализа гибридизации in situ (FISH) для улучшения изображения и документирования, включая ручной счетчик и модуль для получения изображений, которые должны быть совместимы с текущей базой данных и модулем для кариотипирования. Опциональная возможность доукомплектации системы до системы модулем для спектрального (многоцветного) кариотипирования – самой прогрессивной из существующих систем для кариотипирования. |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Избегайте размещения системы под прямыми солнечными лучами или рядом с любым другим источником тепла, рядом с влажностью или чрезмерной влажностью или рядом с магнитными объектами. Чтобы обеспечить достаточное электрическое заземление для предотвращения электрического тока, подключите трехжильные кабели переменного тока, поставляемые системой, в трехконтактную электрическую розетку, одобренную UL. Не используйте адаптер для подключения системы к незаземленной розетке. При установке оборудования убедитесь, что сетевой штекер и розетка легко доступны. Владелец должен обеспечивать непрерывное электроснабжение системы напряжением и током в соответствии со спецификациями продукта. Установите ИБП (источник бесперебойного питания), чтобы предотвратить потерю данных. Не эксплуатируйте систему при обнаружении изношенных проводов или обрывов проводов. Не перемещайте компьютер во время его работы или в течение одной минуты после его выключения. Не эксплуатируйте систему в использовании легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, паров или газов, таких как легковоспламеняющийся анестетик, кислород или закись азота. Не подключайте и не включайте систему, если в окружающей среде обнаружены опасные вещества. Если после включения системы обнаруживаются легковоспламеняющиеся вещества, сначала выполните эвакуацию и проветрите помещение, а затем выключите и отсоедините систему от электросети. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Областная клиническая больница» УЗКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней. Адрес: г. Караганда, ул.Ерубаева 15 |  |  |  |
| 3 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот № 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Система для автоматического цитгенетического анализа (кариотипирования) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Система для автоматического цитгенетического анализа (кариотипирования) в светлом поле)с комплектом для флуоресценции для микроскопа | Платформа для цитогенетического анализа с реализацией метода кариотипирование в светлом поле с комплектом для флуоресценции включает специальную монохромную камеру для микроскопа для захвата изображений хромосом, программное обеспечение для ведения базы данных пациентов и их случаев, установленное на персональный компьютер и шестипозиционную флуоресцентную турель со слотами для фильтров и поляризационных линз. Платформа должна включать наличие программного модуля для диагностики кариотипирования с обеспечением точных, повторяемых и стандартизованных анализов. Программное обеспечение должно предоставлять широкий спектр инструментов, позволяющих пользователям выполнять несколько задач одним щелчком мыши. Программное обеспечение должно поддерживать автоматические и ручные рабочие процессы для кариотипирования и захвата изображений. Платформа должна обеспечивать возможность обновления/апгрейда существующей системы, установленной в лаборатории пользователя. Система освещения для флуоресценции: a) Наличие шестипозиционной флуоресцентной турели со слотами для фильтров и поляризационных линз. Флуоресцентные фильтр-кубы: наличие не менее 5 фильтр-кубов (DAPI, FITC, TRITC, ORANGE, AQUA или другие по согласованию с пользователем); b)Наличие совместимого светодиодного источника освещения для флуоресценции не хуже класса X-Cite 120Q с системой Iris, - 1 шт; c) Наличие цифрового контроллера напряжения, широкий диапазон напряжения от 100 до 240В; d) Корпус для установки ртутной лампы 100Вт; e) Ртутная лампа 12В 100Вт; f) Флуоресцентные объективы: - объектив класса ПланФлуорит с увеличением 60х, N.A. 0,9, рабочее расстояние 0,26 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики ПК | - наличие процессора: кол-во ядер не менее 4, Базовая тактовая частота процессора не менее 2,70 GHz, ОЗУ память не менее 8GB, HDD объемом не менее 500 ГБ, операционная система: не хуже Microsoft Windows 10. - Минимальные характеристики монитора: наличие широкоэкранное разрешения не менее FULL HD 1920 x 1080, диагональ не менее 24-дюйма) | 1 шт. |
|  |  |  | Характеристики камеры | - КМОП монохромная камеры не менее 5-мегапикселей с высоким разрешением: - Разрешение не менее 2448 px X 2048 px; - Размер пикселя не более 3,45 мкм х 3,45 мкм; - Размер сенсора: не хуже 2/3; - Частота: не менее 35 кадров в секунду; - Затвор: наличие глобального затвора; - Глубина пикселя не менее 12 бит; - Интерфейс подключения не хуже USB 3.0; - Температура корпуса камеры: в диапазоне не менее от 0 до +50 градусов. | 1 шт. |
|  |  |  | Лицензия на одного пользователя на ПО | - Предустановленное на рабочей станции программное обеспечение и лицензионные ключи с авторизацией на стороне производителя; - Наличие лицензии на программное обеспечение для управления данными, просмотра и архивирования; - Наличие лицензии на программное обеспечение с возможностью сетевого подключения нескольких систем в единую сеть; - Наличие лицензии на программное обеспечение для анализа хромосом и кариотипирования, включая модуль получения изображений. | 1 шт. |
|  |  |  | Характеристики программного обеспечения для светлопольного кариотипирования | Модуль для светлопольного кариотипирования: -Кариотипирование (G-бэндинг): − Наличие широкого поля зрения (не менее 2/3 дюйма) для сбора оптической информации с широкой метафазной пластинки в один приём. − Обеспечение очень низкого уровня темнового шума, что позволяет при необходимости делать продолжительные экспозиции. − Автоматическое приспособление к любым условиям освещения – отсутствие необходимости перенастраивать осветительную систему микроскопа в процессе сбора оптической информации. Доступ к исходной оптической информации на всех этапах анализа: − Обеспечение варьирования фона от белого до оттенков серого, чтобы никакая оптическая информация (например, малозаметные теломерные участки) не осталась незамеченной. − Возможность добавления участков хромосом, таких как теломерные участки, на любом этапе анализа. − Обеспечение постоянной доступности инструментов для редактирования формы, контраста, резкости на всех этапах анализа. − Пользователь может начать кариотипирование на любой стадии анализа, даже до окончательной сегментации. − Наличие функции автоматической коррекции фона для точного исправления проблем, связанных с неравномерностью освещения препарата в микроскопе для оптимальной сегментации. − Пользователь может начать измерения с оптическим увеличением 100х, 60х и даже 40х без необходимости изменений в С-узле (узел крепления оптической системы), без переналадки параметров системы при смене объективов. − Наличие автоматического контраста, который должен сводить к минимуму влияние присутствующих в метафазе клеточных фрагментов. − Запись в память и использования при анализе каждого оптического образа наборов выбранных параметров, таких как уровень усиления полос. − Автоматическая сегментация соприкасающихся хромосом должна обеспечивать уменьшение потребности во вмешательстве пользователя при анализе трудных случаев. − Наличие многоуровневой команды отмена (undo), которая позволяет вернуться практически к каждой пройденной ступени анализа. − Наличие не менее 10 уровней оптического усиления мелких деталей полос в светлом поле и флуоресценции с отличными результатами. − Пользователь может делать оптическое усиление отдельных хромосом, включая линейное и нелинейное усиление яркости и контраста. − Возможность для нескольких пользователей одновременно выполнять анализ отдельных изображений в одном и том же случае для более быстрого анализа неотложного случая. − Наличие автоматического измерение разрешения бэндов. − Выполнение операций сегментации хромосом в одном инструменте без дополнительных нажатий на клавиатуру или щелчков мыши для переключения на другую функцию инструмента с более чем 10 различными операциями. − Выполнение всех операций редактирования и сегментации контура, включая добавление недостающих областей теломер, в окне кариотипа. − Наличие автоматически встроенного текста аномалий согласно стандарту ISCN. − Пользователь может автоматически отмечать и подсчитать перекрывающиеся хромосомы. − Пользователь может отслеживать и отмечать хромосомы, перекрывающиеся р / q плечи. − Система должна автоматически отображать один кариотип нескольких пациентов (например, членов семьи) со всеми хромосомами, включенными рядом для каждого класса. − Расположение кариотипа должно регулироваться автоматически в зависимости от содержания хромосом, даже если размер хромосомы больше стандартного размера группы или 10 или более хромосом находятся в одном классе. − Обеспечение легкого разделения соприкасающихся и перекрывающихся хромосом. − Наличие автоматической классификации метафазных конфигураций в светлом поле. − Наличие уникального метода вычитания фона, который позволяет проводить автоматическую сегментацию в субоптимальных метафазных конфигурациях. − Наличие классификационной библиотеки хромосом для оптимального первоначального расположения хромосом. − Наличие надежного инструмента сравнения для одновременного сравнения множественных классов хромосом. − Наличие динамических таблиц кариотипирования для работы с любым числом хромосом. − Модуль позволяет “перетаскивать” и заменять группы хромосом. − Наличие интуитивного интерфейса пользователя, например, возможность видеть хромосомы при “перетаскивании” их в таблицу кариотипирования. − Наличие регулируемой области интересов при захвате изображения; − Наличие графического пользовательского интерфейса расположения ячеек в слайдоподобном средстве просмотра; − Объединение любого количества областей или хромосом, с автоматическим определением контуров хромосом, которые будут добавлены; − Обязательное наличие функции автоматического слияния одним кликом; − Обязательное наличие галереи недавно полученных метафаз, доступных в окне захвата / приложения; − Настройки рабочего пространства; − Наличие функции автоматического улучшения изображения. |  |
|  |  |  | Создание отчетов | − Пользователь может создавать, менять форму отчета, включая любые виды данных, включая метафазную информацию, кариотип, информацию из базы данных, информацию от врача, информацию о клетках, использовавшихся в анализе, статистические сводки и организовывать индивидуальные отчеты в соответствии с используемым приложением. − Пользователь может варьировать расположение материала на странице. − Наличие удобных инструментов для внесения аннотаций. − Отчеты о результатах через программное обеспечение базы данных должны иметь прямые форматы отчетов (PDF, MS Word и др.) без необходимости запуска стороннего программного обеспечения перед формированием отчета. |  |
|  |  |  | Дополнительные функции в программе | -Наличие мощных инструментов манипуляций с кариотипом для перетаскивания, замены, поворота, аннотации и т. д.; -Просмотр хромосомы при перетаскивании; -Обеспечение легкости перемещения хромосом; -Перетаскивание хромосом в нужные места; -Перетаскивание всех хромосом одного класса одновременно; -Замена расположения двух хромосом одним движением; - Переключение между всеми хромосомами двух классов при одном перетаскивании; - Перетаскивание выбранной хромосомы вверх и вниз для точного позиционирования; - Простое вращения хромосомы с помощью колеса прокрутки мыши; - Наличие инструмента, позволяющего добавлять текст на стороне хромосомы; - Настройка внешнего вида кариотипа; - Возможность локализации маркеров между хромосомами 3 и 4; - Наличие контроля размера номеров классов в кариотипе; - Выравнивание хромосом с автоматическим определением центромер; - Наличие специального режима фиксированного масштабирования для просмотра хромосомы в постоянном размере; - Поддержка идеограммы ISCN 2005 с разрешениями 300, 400, 550, 700 и 850; - Возможность отображения 8-9 различных цветовых представлений каждой хромосомы: Просмотр точного содержимого цвета в хромосомах всех 5-6 чистых цветов, используемых в комплекте; - Замена мест расположения двух хромосом одним движением; - Возможность перетаскивать все хромосомы одного класса одним движением; - Возможность замены всех хромосом одного класса на всех в другом классе одним нажатием; - Наличие полного контроля за промежутками между линиями, классами и гомологами на экране; - Наличие специального режима для просмотра хромосомы в формате «Постоянный размер»; - Импорт и анализ метафазных изображений, полученных с помощью сторонней системы, в стандартных форматах изображений - Возможность доступа к настраиваемому набору справочных веб-сайтов из приложения для кариотипирования одним щелчком мыши. |  |
|  |  |  | Совместимость с лабораторными информационными системами (ЛИС) | − Система должна иметь открытый интерфейс для ЛИС, внедренный во всем мире с различными системами ЛИС; − Возможность импорта / экспорта демографических данных пациентов из / в больничную систему LIS; − Обеспечение подключения к ЛИС через обмен XML / txt файлами; − Возможность автоматического импорта информации о пациенте и протокола испытаний из ЛИС; − Возможность автоматического экспорта результатов, изображений и отчетов в ЛИС; − Возможность подключения считывателя штрих-кода - автоматическое считывание LIS-штрих-кодов для обнаружения стекол. Опциональная возможность дооснащения лицензией на программное обеспечение для исследования и кариотипирования различных видов живых организмов (мышь, крыса, КРС и др.), которые должны быть совместимы с текущей базой данных и модулем для кариотипирования. Опциональная возможность дооснащения лицензией на программное обеспечение для флуоресцентного анализа гибридизации in situ (FISH) для улучшения изображения и документирования, включая ручной счетчик и модуль для получения изображений, которые должны быть совместимы с текущей базой данных и модулем для кариотипирования. Опциональная возможность доукомплектации системы до системы модулем для спектрального (многоцветного) кариотипирования – самой прогрессивной из существующих систем для кариотипирования. |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Избегайте размещения системы под прямыми солнечными лучами или рядом с любым другим источником тепла, рядом с влажностью или чрезмерной влажностью или рядом с магнитными объектами. Чтобы обеспечить достаточное электрическое заземление для предотвращения электрического тока, подключите трехжильные кабели переменного тока, поставляемые системой, в трехконтактную электрическую розетку, одобренную UL. Не используйте адаптер для подключения системы к незаземленной розетке. При установке оборудования убедитесь, что сетевой штекер и розетка легко доступны. Владелец должен обеспечивать непрерывное электроснабжение системы напряжением и током в соответствии со спецификациями продукта. Установите ИБП (источник бесперебойного питания), чтобы предотвратить потерю данных. Не эксплуатируйте систему при обнаружении изношенных проводов или обрывов проводов. Не перемещайте компьютер во время его работы или в течение одной минуты после его выключения. Не эксплуатируйте систему в использовании легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, паров или газов, таких как легковоспламеняющийся анестетик, кислород или закись азота. Не подключайте и не включайте систему, если в окружающей среде обнаружены опасные вещества. Если после включения системы обнаруживаются легковоспламеняющиеся вещества, сначала выполните эвакуацию и проветрите помещение, а затем выключите и отсоедините систему от электросети. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Областная клиническая больница» УЗКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней. Адрес: г. Караганда, ул.Ерубаева 15 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Председатель тендерной комиссии						Гатин Р. Ф.