## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Набор НЕО-фенилаланин (960 опр.) в сухих пятнах крови новорожденных диаметром 3.2 мм, методом флюоресценции нингидрина, длины волн измерения – 390 нм (возбуждение) и 486 нм (испускание), концентрационный диапазон измерения 24-908 мкмоль/л (0.4 – 15 мг%), состав набора: калибраторы, контроли, цинк-сульфатный реагент, ФКУ реагент, медный реагент, ФКУ буфер для разведения, белые микротитровальные планшеты (10 шт). для анализатора флюорометрического AutoDELFIA | 960 определений. Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови для анализатора закрытого типа Delfia Victor применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание). Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок). Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный). Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл Состав набора: 1) Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; 2) Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; 3)Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; 4) L –лейцил-L-аланин 4 флакона; 5) Нингидрин 4 флакона; 6) медный реактив, 2 флакона Маркировка CE marked | набор | 19 | 678550 | 12892450 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Нео-Тиреотропный гормон с бланками (Нео ТТГ с бланками) для анализатора флюорометрического AutoDELFIA (Neonatal hTSH with blancs) | 1152 определений. Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз для анализатора закрытого типа AutoDELFIA. Состав набора: 1) микро планшет с антителами -12 шт. 2) Метка флуоресцентная -6фл 1,1 мл 3) Стандарт ТТГ на фильтровальной бумаге. 4) инкубационный буфер 3фл, 120мл.5) Контроли на фильтровальной бумаге. | набор | 17 | 1007314 | 17124338 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | ПАПП-А/Св. бета ХГЧ двойной DBS набор Делфия Delfia PAPP-A/Free hCG Dual DBS для анализатора флюорометрического AutoDELFIA | 480 определений. Набор для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности для анализатора закрытого типа AutoDELFIA Состав набора: 1) Калибраторы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS – 1лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 2) Контрольные образцы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS С1-С3 – 1 лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 3) Основной раствор метки Anti-PAPP-A-Eu (~25 нг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 1,6 мл. 4) Основной раствор метки Anti- hCG beta-Sm (~50 мкг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 0,9 мл. 5) Буфер DELFIA-2 – 5 флаконов, 30 мл. 6) Полоски для микротитрования Anti-PAPP-A/Free hCG beta, 8х12 лунок, покрытых антителами, направленными против PAPP-A и бета-ХГЧ) (мышиные, моноклональный) – 5 шт. 7) Наклейки со штрих-кодами для кассеты с реагентами – 12 шт.8) Дополнительные штрих-коды для планшета -3 шт. 9) Герметично закрывающийся пластиковый пакет для микротитр. Стрипов – 5 шт. | набор | 23 | 1989844 | 45766412 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Усиливающий раствор, к системе для анализатора флюорометрического AutoDELFIA 8*250ml к системе для иммуноанализа | Усиливающий, готовый к использованию раствор с Тритон Х-100 , глицином, гидрохлорной кислотой и хелаторами. Объем (8*250ml). Маркировка CE marked | флакон | 4 | 669585 | 2678340 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Промывочный буфер к системедля анализатора флюорометрического AutoDELFIA 8*250 мл | Промывочный буфер Wash Concentrate (8*250 мл)8 флаконов по 250мл Промывочный буфер для закрытого анализатора является концентрированным, (25 кратный ) раствором Трис-HCl буфера (рН 7.8) с NaCl, с Твин 20 и Germall II в качестве консерванта. Объем (8*250ml). Маркировка CE marked | флакон | 5 | 535649 | 2678245 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: |  |  |  |  | 81139785
КГП "Областная клиническая больница" УЗКО
| Директор | Нурлыбаев Е. Ш.