## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств
№ п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Пакет со стерилизующим раствором (2% формальдегид) для стерилизатора 130 LF-1/2 Matachana (коробка 3 шт) | Стерилизующий раствор для формальдегидного стерилизатора. Химический состав: Концентрация формальдегида - 2%. Концентрация этанола - 3%. PH-значение - 5-7 при 20 °C. Внешний вид - прозрачный и бесцветный. Упаковка – герметичный пакет восьмиугольной формы из высокоплотного полиэтилена объемом 2,7 л. Толщина полиэтилена- 1,5 мм. Размеры: Ширина пакета по крайним точка – 120 мм, ширина пакета в центре – 145 мм, длина пакета - 400мм, толщина пакета - 95 мм. На пакет нанесена мерная шкала с обозначениями 1000 и 2000 мл. | упаковка | 40 | 100000 | 4000000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
2 | Мешок для забора и хранения крови 450/450мл с антикоагулянтом | Основной мешок 450 из медицинского ПВХ, дополнительный мешок объемом 450 мл с антикоагулянтами CPDA, соединительные трубки ПВХ, зашлушки ПВХ, Игла 16G в защитном колпачке, пластиковый держатель с иглой для вауумных пробирок, мешочек для забора первичной крови из медицинского ПВХ | штука | 150 | 2700 | 405000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
3 | Лигирующая клипса, размер Medium-Large (средне-большие).(20 картриджей по 6 клипс, 120 клипс) | Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 5,7 мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - зеленая. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 20. Для клипаппликаторов с системой клипирования Weck Horizon Medium-Large | упаковка | 3 | 216000 | 648000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
4 | Контур дыхательный вентиляционный растяжимый | Контур дыхательный вентиляционный растяжимый. Размер- для взрослых. Материал изготовления - полипропилен РР Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам при анестезиологическом пособии или находящимся на искусственной вентиляции легких. Технические характеристики: А: Коленчатый коннектор с луер-портом / Luerlock- Elbow/Luerlock (22М/15F-15М) - 1 шт. В: Y-образный коннектор с портами / Wye Connector (22М/15F 22М) - 1 шт. С: Две линии вдоха и выдоха / Tubing (Ø 22mm, Ø 15mm) - 2 шт. D: 3-я линия длиной 80 см с коннекторами 22F/22F / Limb (Ø 22mm, Ø 15mm) - 1 шт. Е: 22M-22F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха Straight Connector (22F-22M) - 6 шт. F: 22М-22М/15F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха Straight Connector(22М-22М/15F) -1шт. G: Дыхательный мешок (22F) - есть J: Конфигурируемая гофрированная антимикробная трубка общая длина-160 см (с двух сторон по 80 см) | штука | 130 | 6934 | 901420 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
5 | Петля режущая биполярная | Петля биполярная, 24 Шр, для использования с оптикой HOPKINS27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки димаметром 0,6 мм расположен над активным электродом, имеет U-об. | штука | 2 | 587000 | 1174000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
6 | Эндобронхиальная трубка FR35 правостороняя | Трубка эндобронхиальная двухпросветная FR35 правостороняя силиконизированная, стерильная, однократного применения | штука | 5 | 15190 | 75950 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
7 | Пила проволочная витая Джигли 500 мм | Предназначена для распилевания кости черепа между высверленными в кости отверстиями | штука | 25 | 1800 | 45000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| Итого: |  |  |  |  | 7249370
|  | Председатель тендерной комиссии |  |  |  | Абдрахманов К. Т.